Р О С С И Й С К А Я   А К А Д Е М И Я   H А У К

И Н С Т И Т У Т    О Б Щ Е Й   Ф И З И К И

“УТВЕРЖДЕНО”                                         “УТВЕРЖДАЮ”

Протокол № от "  "          199 г.                  Зам. директора ИОФРАН

Председатель Профкома                                       В.П. Калинушкин

"   "          199 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

П О   О Х Р А Н Е    Т Р У Д А

(типовая)

при работе на лазерной установке "---------"

расположенной в комнате № ....

Отдел      __________________________________________

Лаборатория__________________________________________

№______________

Инструкция вводится с "    "           199_г.

Подлежит перерегистрации____________________

М о с к в а - 1997 г.

1. Общие требования безопасности

1.1. Инструкция составлена на основании нормативных и справочных документов:

- Положение о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда, утвержденное постановлением Минтруда России от 01.07.1193 г.;

- Госкомсанэпиднадзор Российской Федерации, Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров № 5804-91 г.;

- Н.Д. Устинов, Дозиметрия лазерного излучения, Москва, 1986;

- Б.Ф. Федоров, Лазеры. Основы устройства  и  применения, Москва, 1988 г.;

- ГОСТ 12.1.040-83, Лазерная безопасность;

- Госэнергонадзор Минтопэнерго РФ, Правила эксплуатации электроустановок потребителей, V издание, Москва, 1992 г.;

- Президиум РАН, РАН  №10143-621  от  11.07.1990  г. Временные  правила  при  эксплуатации  электроустановок  научно-исследовательских лабораторий научных учреждений  и  организаций АН СССР.

1.2. Правила и предписания  настоящей  инструкции  являются обязательными и отступление от них не допускаются.

1.3. Персонал лаборатории (группы), обслуживающий  лазерную установку и проводящий эксперименты подлежит ознакомлению с  настоящей инструкцией под расписку в журнале инструктажа на  рабочем месте.

Инструктаж проводится не реже одного раза в 6 месяцев.

Лица временно прикомандированные к работе  на  лазерной установке, а также командированные и прикомандированные  обязательно должны быть проинструктированы под  расписку в журнале инструктажа и прикреплены к ответственному лицу  из  постоянного состава подразделения.

За нарушение требований  настоящей инструкции виновные привлекаются к дисциплинарной ответственности.

1.4. В помещение с работающими лазерными установками допускаются лишь те лица, которые имеют допуск и непосредственно связанные с их эксплуатацией.

1.5. К работе на установке допускаются лица, не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний согласно приказу Минздравмедпрома от 14.03.96 г. №90, прошедшие аттестацию по электробезопасности и имеющие квалификационную группу не ниже III, прошедшие инструктаж на рабочем месте.

Все лица, постоянно работающие на лазерной установке, проходят обязательный профмедосмотр при поступлении на работу в Институт и в последующем 1 раз в год в  сроки определяемые Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Юго-Западном административном округе г.Москвы, сдают экзамены по ПЭЭП и ПТБ 1 раз в год и проходят инструктаж на рабочем месте не реже одного раза в 6 месяцев (“Повторный инструктаж”).

Поименный список лиц, работающих на лазерной  установке представляется заведующим лаборатории заведующему отделом для включения в общий список Института и согласования с ЦГ СЭН ЮЗАО.

Допуск сотрудников к работам на лазерной установке осуществляется распоряжением по отделу (лаборатории) при их соответствии требованиям п.1.5. настоящей инструкции.

1.6. При изменении технических характеристик лазера или характера выполняемых работ проводится внеочередной инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии.

1.7. Сотрудники, работающие на лазерной установке, обязаны соблюдать установленные в Институте правила внутреннего распорядка и правил пожарной безопасности.

Запрещается курение в помещениях и коридорах зданий.

1.8. Работающие на установке обязаны поддерживать чистоту и порядок в помещении и на установке. Все приборы и аппаратура установки должны очищаться от пыли не реже одного раза в неделю.

Мытье полов и уборка помещения производятся при выключенной аппаратуре (в конце рабочего дня и в присутствии сотрудника обслуживающего установку).

1.9. Характеристика опасных и вредных производственных факторов, действующих на работающих на лазерной установке:

1.9.1. Лазерное излучение (прямое, отраженное и рассеянное):

- диапазона от 380 до 1400 нм наибольшую опасность представляет для сетчатой оболочки глаза;

- диапазона от 180 до 380 нм и свыше 1400 наибольшую опасность представляет для передних сред глаза;

- диапазона 180 - 105 нм для кожи

1.9.2. Сопутствующие ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучения источников накачки, плазменного факела и материалов мишени.

1.9.3. Высокое напряжение в цепях управления и источниках электропитания.

1.9.4. Электромагнитное излучение промышленной частоты и радиочастотного диапазона.

1.9.5. Рентгеновское излучение от газоразрядных трубок и других элементов, работающих при анодном напряжении более 5 кВ.

1.9.6. Сетевое напряжение 380/220 В. Источники -  распределительные щиты, розетки, приборы и оборудование, кабели и провода.

1.9.7. Токсические газы и пары от лазерных систем с прокачкой, хладагентов и др.

1.9.8. Продукты взаимодействия лазерного излучения с обрабатываемыми материалами.

1.9.9. Шум, вибрация.

1.9.10. Повышенная температура поверхностей лазерного изделия.

1.9.11. Опасность взрыва в системах накачки лазеров.

При эксплуатации и разработке лазерных изделий необходимо учитывать также возможность взрывов и пожаров при попадании лазерного излучения на горючие материалы.

1.10. М е р ы  з а щ и т ы  от опасных и вредных факторов:

1.10.1. От поражения л а з е р н ы м   и з л у ч е н и е м:

1.10.1.1. Защитные экраны и шторки из огнестойких, непрозрачных и светопоглощающих материалов, препятствующие распространению излучения.

1.10.1.2. Защитные очки (щитки).................. (указать тип защитных очков) для защиты  глаз от прямого и отраженного лазерного излучения.

Защитные лицевые щитки необходимо применять в тех случаях, когда лазерное излучение представляет опасность не только для глаз, но и для кожи лица.

1.10.1.3. Знак лазерной опасности на входной двери.

1.10.1.4. Табло  над  входной  дверью  "Посторонним вход воспрещен".

1.10.1.5. Защитная блокировка на входной двери, обеспечивающая выключение установки при открывании двери или неисправном контакте блокировки.

1.10.2. От поражения  э л е к т р и ч е с к и м   т о к о м:

1.10.2.1. Лазерная установка, приборы и электронное  оборудование, распределительные щитки занулены. Применение заземления корпусов приборов, устройств без их зануления не допускается (ПУЭ п.1.7.39 стр. 69)

1.10.2.2. Электромеханические блокировки на кожухах блоков питания лазеров и приборах.

1.10.2.3. Разрядная штанга на 2,5 кВ.

1.10.2.4. Резиновые диэлектрические коврики.

1.10.2.5. Резиновые диэлектрические перчатки.

1.10.2.6. Слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками.

1.10.2.7. Электрическая изоляция токоведущих частей, кабелей, проводов.

1.10.2.8. Временные переносные защитные ограждения, переносные ограждения.

1.10.2.9. Плакаты "Стой. Напряжение", "Не включать. Работают люди", "Испытание. Опасно для жизни", "Работать здесь", "Заземлено".

1.10.2.10. Знак "Осторожно! Электрическое напряжение".

1.10.3. Меры защиты при работе с химическими  веществами и пожарной безопасности изложены в соответствующих инструкциях.

1.11. Во избежание несчастных случаев в помещении, где находится лазерная установка  з а п р е щ е н о :

- хранить оборудование и аппаратуру, не относящуюся к данной установке и не использующуюся в экспериментах;

- хранить горюче-смазочные  материалы, растворители и другие вещества сверх суточных норм;

- хранить материалы, заготовки, конструкции, баллоны с газами, конденсаторные батареи с энергией заряда свыше 15 кДж.

1.12. В случаях травмирования лиц, работающих на лазерной установке или обнаружения неисправностей оборудования, приспособлений и инструмента после оказания первой медицинской помощи пострадавшему необходимо доложить ответственному за установку или заведующему лабораторией.

1.13. Работающие на установке должны быть обучены методам оказания первой медицинской помощи при поражении лазерным  излучением, электрическим током и других травмах.

1.14. Каждый сотрудник, работающий в лаборатории должен соблюдать правила личной гигиены, поддерживать чистоту и порядок в помещении лаборатории и на рабочем месте.

1.15. З А П Р Е Щ А Е Т С Я :

- привлекать к работе лиц не имеющих допуска к работе на данной установке;

- направлять лазерный луч на людей;

- работать при неисправных и закороченных блокировках;

- производить наладочные и юстировочные работы без  снятия напряжения с токоведущих частей установки;

- работать без защитного зануления;

- работать  без  специальных  защитных  очков ........ (указать тип защитных очков);

- производить пуск установки при отключенной системе охлаждения;

- оставлять без надзора включенную установку;

- размещать в зоне распространения лазерного луча  предметы, вызывающие его зеркальное отражение, если это не связано с производственной необходимостью.

- направлять луч лазерной установки в сторону окон и дверей.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду (халат), осмотреть установку, проверить надежность заземления (зануления) установки и аппаратуры, целостность изоляции электропроводки, убедиться в отсутствии  механических повреждений.

Проверить и убедиться в том, что кожухи блоков питания и активных элементов закрыты, электрические  блокировки  и  шланги водяного охлаждения находятся в рабочем состоянии.

2.2. Убрать на пути лазерного луча посторонние предметы, могущие рассеивать лазерное излучение.

2.3. Определить зоны возможного  распространения  лазерного излучения и оградить лазерно-опасную зону.

2.4. Убедиться, что защитные шторки, щиты исправны и закрывают пути распространения прямого и отраженного лазерного  излучения.

2.5. Убедиться в отсутствии посторонних лиц на рабочем месте.

2.6. Предупредить сотрудников голосом о включении  установки.

2.7. Включить водяное охлаждение и убедиться  в  отсутствии утечки воды в магистралях.

2. 8. Надеть защитные очки ..........(указать тип защитных очков)

2. 9. Включить лазерные устройства  согласно  инструкции  по эксплуатации на лазерную установку.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Работу на установке проводить в строгом соответствии с рабочем заданием.

3.2. Порядок работы на установке  определяется  техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на нее и планоым заданием.

3.3. Сотрудники, занятые в эксперименте, обязаны находиться на своих рабочих местах, четко выполнять команды и согласовывать действия с руководителем эксперимента.

3.4. Предупредить всех сотрудников, находящихся в комнате, о начале (продолжении) эксперимента.

3.5. Наблюдения, связанные с возможностью попадания  лазерного излучения в глаза, проводить  в  защитных  очках ............. (указать тип защитных очков)

3.6. Работать вблизи высоковольтных частей установки  можно только после команды руководителя эксперимента  -  “Ноль на ВВ элементах”. До подачи команды проверяется отсутствие ВВ  напряжения вначале по приборам, а затем разрядной штангой с применением индивидуальных средств защиты.

3.7. З А П Р Е Щ А Е Т С Я :

- покидать рабочее место во время проведения эксперимента без разрешения руководителя эксперимента;

- оставлять без надзора включенную установку;

- работать с включенной установкой одному.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности или аварийной ситуации на установке:

- немедленно обесточить установку нажатием красных  кнопок "Выкл." на электрощите РЩ-...   (указать номер электрощита);

- перекрыть контур водяного охлаждения общим вентилем;

- принять меры по ликвидации причин и  последствий  аварии;

- сообщить руководителю эксперимента (заведующему  лабораторией) о замеченных неисправностях или их внешних признаках и последствиях.

4.2. При возникновении пожара:

- отключить электропитание установки;

- принять меры по ликвидации пожара, применяя для  этого только углекислотные и порошковые огнетушители;

- оповестить инспектора пожарной безопасности по тел. 3-63;

- при необходимости вызвать пожарную  команду  по  тел. 01;

- потерпевшим оказать медицинскую помощь и вызвать врача по тел. 2-16;

- поставить в известность администрацию о случившемся.

4.3. При поражении электрическим током:

- освободить пострадавшего  от  действия  электрического тока;

- оказать пострадавшему первую медицинскую помощь;

- вызвать врача;

- поставить в известность администрацию.

4.4. При поражении лазерным излучением:

- обесточить установку;

- оказать помощь пострадавшему и направить его к врачу или вызвать врача (в зависимости от состояния пострадавшего);

- установить причину поражения сотрудника лазерным излучением;

- поставить в известность администрацию.

4.5. Все несчастные случаи, вызвавшие потерю у сотрудника трудоспособности не менее одного дня, или несчастный случай, вызвавший необходимость перевода его с работы по основной  профессии на другую работу, оформляются актом по форме Н-1  Приложения № 2 к “Положению о порядке расследования и учета несчастных случаев на производстве” от 3 июня 1995 г.

Администрация Института обязана выдать заверенную копию акта формы Н-1 о несчастном случае пострадавшему или другому заинтересованному лицу не позднее трех дней с момента окончания по нему расследования.

5. Требования безопасности по окончании работ

5.1. Об окончании эксперимента необходимо объявить  сотрудникам.

5.2. Выключить установку согласно Инструкции по эксплуатации на нее.

5.3. Убедиться по показаниям приборов, что после отключения электропитания происходит разряд конденсаторных батарей.

5.4. Перекрыть вентили охлаждающей жидкости и убедиться в отсутствии подтекания.

5.5. Произвести осмотр установки. Замечания по эксплуатации и осмотру занести в оперативно-эксплуатационный журнал и доложить руководителю эксперимента.

6. Требования безопасности при проведении ремонта или настройке аппаратуры установки

6.1. Убедиться в надежности заземления аппаратуры и установки.

6.2. В зависимости от характера проводимых работ вывесить плакаты: "Не включать. Работают люди.", "Испытание. Опасно для жизни", "Стой. Напряжение", "Работать здесь", "Заземлено".

6.3. Все подготовительные работы и  присоединение  проводов производить после снятия напряжения и проверки отсутствия  зарядов.

6.3. Организацию работ по измерениям, настройке оборудования и надзору за безопасным их выполнением должен осуществлять персонал подразделения, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV.

6.5. Для  подключения  контрольно-измерительной  аппаратуры разрешается использовать переносной шиток, удовлетворяющий  требованиям безопасности работы с ним, или штепсельную колодку, выполненную из механически прочного негорючего изоляционного  материала с утопленными гнездами, встроенными предохранителями и клеммами заземления.

6.6. Для производства пайки элементов схемы должны применяться паяльники напряжением до 42 В. Пайку производить только на обесточенной аппаратуре.

6.7. Работа по ремонту и настройке аппаратуры неисправным инструментом (отвертки, кусачки, плоскогубцы и т. д.) и неисправной изоляцией  з а п р е щ е н а .

7. Телефоны администрации и служб Института,

по которым необходимо уведомлять о  случаях  травмирования  сотрудников, при

авариях и несчастных случаях:

7.1. Заведующий отделом                           ...

7.2. Заведующий лабораторией                      ...

7.3. Руководитель группы                          ...

7.4. Главный инженер               135-82-82      6-85

7.5. Главный энергетик             135-03-68      6-86

7.6. Главный механик               135-80-43      3-62

7.7. Инспектор пожарной безопасности              3-63

7.8. Дежурный электрик             135-24-63      6-00

7.9. Дежурный сантехник            135-24-63      6-00

7.10. Медпункт                                    2-16

7.11. Срочный вызов:    - пожарной охраны         01

- скорой помощи           03

Руководитель подразделения-

разработчика                           ____________________________

(Фамилия, инициалы)

С О Г Л А С О В А Н О :

Начальник отдела охраны труда                Иванов В.А.

Главный энергетик                            Гpомов А.М.

Главный инженер                              Хаваев В.Б.